附件2：

体外膈肌起搏器参数

1、台推式设计，与台车结合可以作为柜式机使用；

2、高清触摸屏操作，通过触控按压操作实现；

3、双通道输出，每通道分左右，可单独调节；

4、治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%；

5、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%；

6、脉冲频率：30Hz～50Hz，分5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%；

7、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V

8、开路时输出峰值电压≤500V

9、刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；

10、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%；

11、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；

12、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；

13、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；

14、内置电池，并配置有电量提示功能；

15、配套相应的挂网耗材理疗电极片使用

一氧化氮检测仪技术参数

1、测定模式：在线测量；

2、一氧化氮测定参数：FeNO、CaNO、FnNO。

3、不同部位的一氧化氮浓度测定可单独测试，也可联合测试:FeNO+CaNO,FeNO+FnNO,FeNO+CaNO+FnNO。

4、传感器类型：电化学传感器。

5、在线检测实时呈现流速-时间曲线图像，动态监测呼气过程，全程可视可控。

6、呼气压力测定范围：正常压力：5~10cm H2O范围内；

7、传感器测量范围：0-3500ppb。

8、呼出气一氧化氮测量准确性：±5ppb或±10%，取大值。

9、呼出气一氧化氮测量重复性：＜3ppb或者＜10%，取大值。

10、呼气流速：50ml/s、200ml/s、10ml/s（适用于鼻腔气检测），三种流速模式误差范围均为±10%。

11、呼气时间：成人10s，儿童6s。

12、测量稳定性：测量间隔在2h内的浓度变化率±5ppb或±10%，取大值。

13、线性度≥0.98。

14、分辨率：1ppb。

15、分析时间：约1分钟。

16、呼气阀具有压力及流量双传感器：

17、一套呼气系统完成FeNO50和FeNO200测试；

18、压力自动调节呼气流量，更容易配合通过测试；

19、可拓展选配潮气和离线检测功能

20、呼气采集器具备压力与流量控制模块，患者可进行多口气呼气采集气体。

21、离线测量模式可检测FeNO、CaNO和潮气。

22双模操作平台：支持设备端单机操作，也可连接电脑端并配备PC端软件操作。

23、存储容量：仪器主机可存储不少于500份病人测量记录，PC软件端可实现无限制存储。

24、配备蓝牙、USB端口，实现设备与PC端数据传输与软件升级，可连接打印机等设备多场景应用。

25、配套相应的挂网耗材一氧化氮检测器使用